## Slide 1: Proyecto de ampliación del Laboratorio de Patrones Neutrónicos del CIEMAT Roberto Méndez Villafañe
Reunión CEIDEN-GUN
8-9 de junio de 2022
CNA (Sevilla)

## Slide 2
Introducción:
  Trazabilidad del LPN
  Campos neutrónicos
Desarrollo del patrón primario
Desarrollo de campos neutrónicos:
  Campo térmico asociado a una pila de grafito
  Haces monoenergéticos
Desarrollo de equipos
  Desarrollo de un BSS de rango extendido

## Slide 3
Proyecto de ampliación del LPN
Patrón Primario: Baño de Mn
(calibración de fuentes neutrónicas)
Patrones Secundarios:
Fuentes neutrónicas
252Cf, Am-Be, 252Cf–D2O
Calibración de monitores de área y dosímetros personales
Am
B(t)
Introducción: Trazabilidad del Laboratorio de Patrones Neutrónicos

## Slide 4
Am-Be
252Cf
Pila de grafito
D2O-252Cf
H2O-252Cf
Haces monoenergéticos
Grandes aceleradores
Protonterapia
CERF-CERN
Introducción: Campos neutrónicos

## Slide 5
Las fuentes isotópicas se calibran de forma primaria mediante el método del baño de sulfato de manganeso (De Volpi A. and Porges K.G., 1969; McGarry E.D. and Boswell E.W., 1988). Este dispositivo es una esfera de unos 100 cm de diámetro con una disolución acuosa muy concentrada de MnSO4 en la que se sumerge la fuente.
La medida absoluta de la actividad de saturación, A, del 56Mn formado tras la activación del 55Mn por los neutrones de la fuente permite determinar su tasa de emisión.
55Mn + n → 56Mn → 56Fe + γ + β- con T1/2= 2.57878h
Los neutrones rápidos emitidos por la fuente sufren:
dispersiones elásticas con los núcleos de H que los termalizan
capturas por el Mn, el O, el S y el H presentes con producción de 55Mn, 33S,17O y deuterio; y autocapturas y escapes
Esquema con las reacciones posibles en el MnSO4. NIST.
La fuente neutrónica activa el 55Mn al situarse en la posición central de la esfera:
Desarrollo del patrón primario

## Slide 6
La saturación se alcanza al cabo de unas 30h.
El 56Mn decae a 56Fe por β- con emisión de radiación gamma cuyas energías primarias son: 846.8 keV, 1810.8 keV y 2113.1 keV.
Estos gammas se pueden medir empleando un centelleador de NaI(Tl) pudiendo ser el sistema:
  Estático: se extrae la fuente y se mide (CMI)
  Circulante: se mide en continuo (LPN)
Espectro gamma del 56Mn medido con NaI(Tl). H.Park et al, 2005.
Esquema del circuito hidráulico del baño de Mn con sistema circulante, ENEA.
CPS en sistema circulante. M. Amendola et al, 2011.
Desarrollo del patrón primario

## Slide 7
Los baños de Mn pueden varias tanto en sus dimensiones como en la concentración del MnSO4
Parámetros de los baños de Mn participantes en la comparación internacional CCRI(III)-K9.AmBe, Metrologia 48, 2011.
Estudio del efecto de la concentración sobre los factores de corrección. M. Amendola et al, 2011.
Desarrollo del patrón primario

## Slide 8
La tasa de emisión de la fuente, B, se deduce a partir de la medida de la actividad de saturación Am por unidad de masa, siendo M la masa total de la solución, f la fracción de neutrones capturados por el Mn, ε se refiere a la eficiencia del detector y δ es un factor de corrección que se determina por MC.
Neutron emission
Stainless steel sphere
Rods
Manganese sulphate solution
Neutron source and PMMA holder
Air
PMMA holder
Capsule
Am-Be source
Upper rod
Neutron emission
Surface source
Manganese
sulphate
solution
Se empleará la técnica 4πβ-γ para la estandarización del 56Mn en IR13 (LMRI). Es una técnica absoluta de medida de actividad mediante coincidencias β-γ.
Las β miden mediante un contador proporcional y las γ mediante un centelleador acoplado. Pueden emplearse otras técnicas como LSC y cámara de ionización.
Patrón Nacional de actividad de emisores β-γ mediante la técnica de coincidencias 4πβ-γ
Desarrollo del patrón primario

## Slide 9
Baño de Mn del NIST (USA). Sistema activo.
Baño de Mn del CMI (Rep. Checa). Sistema pasivo.
Baño de Mn del ENEA (Italia) en proceso de puesta a punto.
Baño de Mn del LNMRI-Brasil
Baño de Mn del NPL (UK) recientemente remodelado.
Baño de Mn del LNHB (Francia) recientemente remodelado.
Desarrollo del patrón primario

## Slide 10
Celda caliente: infraestructura complementaria a la anterior que además de ser necesaria para el propio Baño de Mn responde a una demanda de este tipo de instalación en nuestro país. Necesaria para operar el Baño de Mn
Permitirá la manipulación de fuentes neutrónicas encapsuladas.
Implica:
Blindajes neutrónicos
Puerta blindada
Manipuladores remotos
Los elementos necesarios para la construcción del patrón primario son:
Diseño de la esfera de acero inoxidable de 120 cm de diámetro
Estudio (MC) de los factores de corrección
Determinación de la eficiencia del detector con apoyo de IR13: estandarización del 56Mn con centelleo líquido mediante el método CIEMAT-NIST y con el método 4πβ-γ
Diseño del sistema de circulación de la solución y blindajes asociados
Diseño de celda caliente para manipulación fuentes neutrónicas
Diseño de blindajes
Modificación de la licencia de operación de la instalación ante CSN
Desarrollo del patrón primario

## Slide 11
El LPN pretende ampliar sus capacidades con la incorporación de nuevos campos neutrónicos:
Campos térmicos:
Desarrollo de campo térmico procedente de una fuente de Cf moderada por agua ligera
Desarrollo de campo térmico procedente de pila térmica de grafito
Haces monoenergéticos:
Incorporación de generador de D-D y D-T de la Unidad de Innovación Nuclear: aportará haces monoenergéticos de 2 y 14 MeV.
Desarrollo de campos de trabajo:
Campos de calibración en instalaciones de protonterapia
Campos de calibración en CLPU
Campo de calibración en la nueva instalación IFMIF-DONES
Desarrollo de nuevos campos neutrónicos
Espectro simulado con MCNP5 de 252Cf moderado por agua pesada y agua ligera
Irradiación de materiales de ENSA con H2O-Cf.

## Slide 12
Pila térmica: conjunto de grafito (ρ = 1.786 g·cm-3) de dimensiones 1.5 m x 1.5 m x 1.8 m rodeado de un blindaje de polietileno. En su interior se sitúan varias fuentes de Am-Be (1.1·107 s-1) lo cual permite producir campos térmicos para calibrar equipos de medida neutrónica.
La pila de grafito contará con una cavidad central de 40 cm x 40 cm.
Se podrán irradiar equipos tanto en el exterior como en el interior.
Proceso de construcción de la pila térmica de KRISS, Y.H. Kim et al. (2017).
Desarrollo de nuevos campos neutrónicos: pila térmica
Pila térmica del PTB, M-Luszik-Badra et al. (2014).

## Slide 13
Las tasas de fluencia por neutrones térmicos (Φth = 2700 cm-2 s-1) en el interior de la cavidad.
En el exterior la pila el 98.9% de la fluencia neutrónica es térmica (Φth = 70 cm-2 s-1) , y sólo 1.1% rápida, pero su contribución como H*(10) representa el 14%.
Se irradia con y sin Cd para aislar la componente térmica.
Simulaciones MC con y sin Cd de la pila térmica de KRISS, Y.H. Kim et al. (2017).
Estudio de la distribución espacial, M-Luszik-Badra et al. (2014).
Permitirá disponer de un nuevo campo neutrónico térmico.
Necesario para desarrollo de detectores neutrónicos (UPC) y sistema de dosimetría personal neutrónica (DOPEN Dosimetría-CIEMAT).
Desarrollo de nuevos campos neutrónicos: pila térmica

## Slide 14
Haces monoenergéticos: la Unidad de Innovación Nuclear del CIEMAT cuenta con un generador portátil de neutrones D-D (2.4 MeV) y D-T (14.1 MeV) que está previsto sea instalado sobre la bancada del LPN.
Modelo MP-320 de ThermoFisher Scientific:
Opera en modo continuo o pulsado (250 Hz – 20 kHz)
Puede generar hasta 1·108 s-1 (D-T) y 1·106 s-1 (D-D)
Vmax = 90kV
Dimensiones del acelerador: 55.88 cm (L)x 12.06 cm (Ø)
Dimensiones de electrónica: 40.6 cm (L)x 16.5 cm (A)x 14 cm (H)
Peso: 11 kg
Permitirá al LPN contar con haces monoenergéticos para la calibración de equipos según ISO 8529-1 (está por ver si posee propiedades metrológicas)
Se está actualizando la documentación preceptiva de la instalación y se ha comprobado la validez de los blindajes actuales (Innovación Nuclear – CIEMAT).
Desarrollo de nuevos campos neutrónicos: haces mononergéticos

## Slide 15
Campos neutrónicos de altas energías: como complemento de los campos de calibración neutrónicos ya existentes sería necesario incorporar otros de altas E (> 20 MeV) y en este sentido la puesta en marcha de IFMIF-DONES puede ser importante.
Se alcanzarán tasas de fluencia muy grandes y E de hasta 60 MeV en campos pulsados, todo lo cual supone un reto.
Propuesta de tres aplicaciones:
Producción de haces monoenergéticos (secondary D beam: 40 MeV)
Producción de campos neutrónicos de altas E (secondary D beam)
Producción de campos neutrónicos realistas: nuevos desarrollos de equipos
Desarrollo de nuevos campos neutrónicos: altas E
“The CCRI will ensure that the infrastructure for radiation protection metrology is maintained and promoted. New comparisons may be needed for radiation protection in new facilities such as high-energy neutron fields and pulsed fields”. CCRI Strategy Plan 2018 – 28 BIPM
Reaction | Ep/ MeV | Target
D(d, n)3He | 2.50 | Ti(D)
D(d, n)3He | 2.397 | D2 gas
T(d, n)4He | 0.208 | Ti(T)
T(d, n)4He | 2.689 | Ti(T)
La estandarización de estos campos permitirá la calibración de equipos adecuados para la medida neutrónica en otras instalaciones como grandes aceleradores y aceleradores de protonterapia.

## Slide 16
BSS de rango extendido: la necesidad de medir en los nuevos campos neutrónicos impulsa el desarrollo de espectrómetros de rango extendido.
8”- ex = 3.5”PE + 1”Pb + 1.25”PE
12” - ex = 6”PE + 1”Pb + 2” PE
La incorporación de nueva electrónica digital (CAEN) permitirá la medida simultánea con hasta 8 esferas.
Desarrollo de nuevos equipos: BSS de rango extendido

## Slide 17
Una parte de estos nuevos desarrollos ya están en marcha, como la ampliación del BSS o el campo basado en Cf moderado por agua ligera. Otros se engloban en el proyecto de ampliación del LPN que se llevará a cabo a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Contempla la adquisición de una nueva fuente de Cf-252 y la puesta en marcha de tres nuevas instalaciones dentro del LPN:
  Patrón primario basado en la técnica del Baño de Manganeso
  Celda caliente para la manipulación de fuentes neutrónicas
  Pila térmica para contar con un campo térmico
Ampliación del Laboratorio de Patrones Neutrónicos

## Slide 18
¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!!