## Slide 1
Reunión del CEIDEN-GUN
CNA (Sevilla)
8 y 9 de Junio 2022
Necesidad de la medida de neutrones en el entorno de aceleradores de uso médico
José Antonio Terrón León1,2, F. Sánchez-Doblado1,2,
1Servicio de Radiofísica, Hospital U. Virgen Macarena
2Departamento de Fisiología M. y Biofísica. Universidad de Sevilla

## Slide 2: JUSTIFICACIÓN
Sociedades desarrolladas (1 de cada 2  cancer)
Cáncer
Newhauser et al.,2016
Principal causa de muerte (23%)
Siegel et al.,2016
 Estimaciones  28.4 m. (2040)
Opciones de tratamiento
Quimioterapia
Radioterapia
Cirugía
>50% del total
 Aumento continuo: 19 m (2020)
Hang et al. GLOBOCAN 2020
3DCRT
IMRT
SBRT
Evolución de las técnicas con mayor precisión y escalada de dosis
Mejora de las opciones de tratamiento y de la supervivencia…
Inmunoterapia

## Slide 3: JUSTIFICACIÓN
Campo de tratamiento
(fotones)
Radiación de fuga (fotones)
Dispersión de fotones
Neutrones
(si E>10MV)
TPS
Dosis periférica (PD)
Cáncer radioinducido ≠ metástasis
(17-19% del total, 8% por radiación)

## Slide 4: NUEVO PROBLEMA
ICRP publication 103
- Dosis periférica no considerada en RT
- Alta esperanza de vida
¿Debería evaluarse en incluirse en la rutina clínica?

## Slide 5: NUEVO PROBLEMA

## Slide 6: TRABAJO COLABORATIVO
+ 25 Hospitals

## Slide 7
NEUTRONES
Fotones
Foto-neutrones producidos en el cabezal del acelerador
Proceso de evaporación
NUBE EN LA SALA

## Slide 8: FOTONES
Dosis fuera del campo:
AUMENTA CON EL TAMAÑO
MAYOR VOLUMEN IRRADIADO, MAYOR DISPERSIÓN
LEJOS del haz, INDEPENDIENTE DEL CAMPO
Domina el componente de fuga
Yes
No
Dosis
AUMENTA CON LA MODULACIÓN (IM = MU/DPRESC)
(ED/MU)!
IM ↑  MU ↑

## Slide 9: FOTONES
Dosis periférica diferente entre aceleradores
Debido a la variación en el diseño del blindaje del cabezal
Pequeñas diferencias
Radiación de fuga:
Siemens
Varian <1%
Elekta

## Slide 10: DETECTORES Y DOSIMETRÍA

## Slide 11: NEUTRONES
Pena J. et al , “Monte Carlo study of SIEMENS Primus photoneutron production” PMB 50, 5921-5933

## Slide 12: NEUTRONES
Neutrones periféricos (PND)
Simulación Monte Carlo
Medidas experimentales
Térmicos
E < 1 eV
Epitérmicos
Rápidos

## Slide 13: NEUTRONES
Térmicos
Rápidos
(1/r2)

## Slide 14: DETECTORES Y DOSIMETRÍA
Activos
Pasivos
Activación
Trazas
Nuevas opciones
SRAM
TNRD
TLD (6LiF/7LiF pairs )

## Slide 15: DETECTORES Y DOSIMETRÍA
Valores recomendados para Protección Radiológica
Radiaciones de alto LET

## Slide 16: ESPECTROMETRÍA
Simulación Monte Carlo
Cluster [MC]2
144 CPUs (96x2) = 240 procesors
Esferas Bonner

## Slide 17: CARACTERIZACIÓN
Sevilla – 15 MV
Elche – 15 MV
Valencia – 18 MV
Heidelberg – 23 MV
Santiago – 60Co

## Slide 18: CALIBRACIÓN
Braunschweig
D2O moderated 252Cf source
Reactor FRG-1 Geesthacht (~ 40 meV)
PTB accelerator, monoenergetic beams

## Slide 19: ESTABILIDAD
3 MV acelerador Pelletron Tandem, CNA, Sevilla

## Slide 20: MANIQUÍES

## Slide 21
CR-39
TLD 600/700

## Slide 22: MANIQUÍES
Magnitud de interés: dosis en órganos
NORMA vs. Cristy anthropomorphic phantom (http://ordose.ornl.gov/resources/phantom).

## Slide 23: MODELOS
risk
dose
ɸth(n )
Φ : fluencia de neutrones total medida,
K: factor kerma para tejido ICRU (Siebert1995),
ωR: factor de peso para la radiación de neutrones (ICRP-103).
φ: distribución de fluencia de neutrones en el punto i simulado mediante Monte Carlo

## Slide 24: APLICACIÓN EN PACIENTES
 1377 pacientes evaluados
50 centros
15 aceleradores diferentes
13 órganos de riesgo estimados
14 patologías

## Slide 25: APLICACIÓN EN PACIENTES
Head & neck
Prostate
Breast
Equivalent dose (mSv)
Treatment site | HT(mSv) min | HT(mSv) mean | HT(mSv) max
Head & neck | 0.5 | 5 | 13
Breast | 2 | 7 | 18
Lung | 6 | 17 | 44
Prostate | 5 | 30 | 129
Pelvic | 4 | 18 | 42
Head & neck % high
energy beams
Prostate % high
energy beams
>

## Slide 26: MODELO GENERAL
 Tamaño: altura y peso (BSA)
 Fluencia de neutrones térmicos en la habitación (R)

## Slide 27: MODELO GENERAL
Rmeas (x106 n·cm-2)
Relación lineal

## Slide 28: MODELO GENERAL
Rescaling patient height on the mathematical Cristy phantom (http://crpk.ornl.gov/resources/phantom.html).
Fotones

## Slide 29: MODELO GENERAL. VERIFICACIÓN

## Slide 30: PERIPHOCAL: FOTONES Y NEUTRONES

## Slide 31: MODELO INTEGRADO
Para seleccionar la mejor opción:
 Solo una parte del cuerpo
 Solo fotones y electrones
Script en Pinacle para cálculo de dosis periférica de neutrones
También Dosis periférica
También Neutrones

## Slide 32: DOSIS PERIFÉRICA EN TRATAMIENTOS
6 MV lung (35-330 mSv)
15 MV Prostate (80-403 mSv)
10 MV oligo-nodules (96-482 mSv)
VARIAN TRUE BEAM

## Slide 33: COMPARATIVA PLANES
Sánchez-Nieto et al.,2015
Irazola et al.,2016
- Técnicas:
3D-CRT, IMRT, VMAT, SBRT
-Energías:
6, 10 y 15 MV FF and FFF
- Fabricantes:
Elekta, Siemens y Varian

## Slide 34
COMPARATIVA PLANES
 SBRT, 10 MV y FFF las menores dosis periféricas

## Slide 35: METODOLOGÍA EXTENSIBLE. PROTONTERAPIA
PROTONES
 Producción de neutrones y fotones
 Mayor dosis neutrones
Log10(N)
Más material atravesado  Mayor producción de neutrones
Neutrones externos
Neutrones internos

## Slide 36: METODOLOGÍA EXTENSIBLE. PROTONTERAPIA
AAPM, TG 158
Neutrones en protonterapia, mayor energía que en terapia de fotones
Mayor penetración
PDDE = Percentage Depth Dose Equivalent
(e.g. 250 MeV)

## Slide 38
PROTONTERAPIA (100-400 MeV)

## Slide 39: METODOLOGÍA EXTENSIBLE. PROTONTERAPIA

## Slide 40: METODOLOGÍA EXTENSIBLE. PROTONTERAPIA

## Slide 41: METODOLOGÍA EXTENSIBLE. PROTONTERAPIA

## Slide 42: CONCLUSIONES
Existe evidencia científica de la necesidad de evaluar la dosis periférica (fotones y neutrons)
La protección radiológica es necesaria
Se ha desarrollado una metodología que permite su evaluación
Se han desarrollado modelos que contemplan estas dosis en la selección del tratamiento
Se necesitan equipos multidisciplinares y altamente especializados para conocer estas dosis
Laboratorio de patrones neutrónicos / grupo especialista en dosimetría neutrónica → caracterización de nuevas instalaciones
¿Serían necesarios nuevas exigencias “legales” para considerar esta nueva evidencia científica?

## Slide 43: Gracias